З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 50 Гц

"ИНЭП-50"

Р у к о в о д с т в о  п о  э к с п л у а т а ц и и

М и н с к 2003

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие показаний ИНЭП-50 требованиям п. 2.8. ГОСТ 12.1.002-84 и техническим  данным п. 2. настоящего Руководства при соблюдении условий эксплуатации, транс-портирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации ИНЭП-50  12 месяцев со дня приобретения прибора.

12.3 На источник питания (аккумуляторы Д-0,06), а также на приборы с механическими повреждениями гарантии не распространяются.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящий прибор ИНЭП-50 № _____ признан годным к эксплуатации.

_________________

М П

Дата  ___________

Адрес поставщика: ЗАО «Техношанс»,

220100, г. Минск, ул. М. Богдановича, 78

Тел: (375 17239 39 56, ) 216 21 63,

Тел./факс: (375 17) 231 43 39, 216 21 64,

E-mail: teсhnoshans@mail.ru, http://www.teсhnoshas.com

П инэп

6

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

ИНЭП-50 предназначен для измерения напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц в рабочих зонах высоковольтных электроустановок переменного тока с целью контроля за предельно допустимыми уровнями (ПДУ) по ГОСТ 12.1.002-84 (см. приложения), а также для контроля за ПДУ в зонах проживания населения вблизи ЭЛ в соответствии с санитарными  нормами Минздрава  СССР № 2971-84 (см. прило-жения).

2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Корпус прибора изготовлен из верхней 1 и нижней 2 электропроводящих полусфер (см. рисунок 1), изолированных друг от друга и представляющих собой датчик  симметричный диполь. Внутри полой сферы смонтированы элементы электрической схемы, включающей в себя переключатель поддиапазонов измерения 3, усилитель переменного тока, детектор, встроенный источник электропитания из 6 аккумуляторов типа Д-0,06, кнопку проверки напряжения питания 4, стрелочный индикатор 5, шкала которого отградуирована в единицах измерения напряженности электрического поля  кВ/м, а также разъем 6, выполняющий роль выключателя питания и гнезда для подключения зарядного устройства 7, а также узла крепления телескопической штанги 8 к измерительному блоку.

Принцип действия прибора основан на измерении токов смещения, индуцированных электрическим полем частотой 50 Гц в антенне  симметричном диполе.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Проверить состояние источника питания с помощью кнопки 4. При этом стрелка индикатора должна отклониться в сектор шкалы с делением, большим 6. Если стрелка отклонится на деление, меньшее 6, необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи (см. п. 7).

3.2 Переключатель поддиапазонов измерения 3 установить в положение 1000 кВ/м (минимальная чувствительность).

3.3 Вставить изолирующую штангу в гнездо, расположенное под шкалой индикатора. При этом включается электропитание схемы. Прибор готов к работе.

3.4 Взять прибор за ручку изолирующей штанги, внести измерительный блок (сферу) в место измерения и, ориентируя прибор по наибольшему отклонению стрелки индикатора, произвести отсчет показаний.

3

Телескопическую штангу с измерительным блоком необходимо держать горизонтально так, чтобы оператор был максимально удален от места измерения и не вносил заметных искажений в показания прибора.

Выбор поддиапазона измерения производится так, чтобы стрелка находилась на среднем участке шкалы.

В процессе измерений прибор не следует приближать менее, чем 0,3 м к земле и заземленным конструкциям, так как при этом резко возрастает погрешность измерения.

3.5 После окончания измерений необходимо отключить разъем с телескопической штангой от измерительного блока. При этом автоматически выключается питание схемы прибора, что исключает разряд аккумуляторов при хранении прибора.

# 4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Если при нажатии кнопки 4 (см. рисунок 1) стрелка индикатора отклонится на деление, меньшее 6, необходимо произвести зарядку аккумуляторов. Для этого нужно вынуть штангу 8 из гнезда разъема 6 и в это же гнездо вставить штеккер соединительного провода зарядного устройства 7, смонтированного в корпусе сетевой вилки на другом конце провода.

После этого вилку с зарядным устройством вставить в розетку электросети с напряжением 220 В переменного тока. Полный заряд аккумуляторов осуществляется в течение 12 часов.

По окончании заряда вынуть вилку из сети и обязательно отключить штеккер зарядного устройства от измерительного блока.

При необходимости произвести кратковременные измерения (2  30 мин.), можно ограничиться "подзарядкой" аккумуляторов в течение 10  20 минут. Затем следует осуществить полный цикл заряда  12 часов.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 В целях электробезопасности в процессе заряда измерительный блок (сфера) должен располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность прикосновения человека одновременно к корпусу (сфере) прибора и к заземленным конструкциям (батареи отопления, водопроводной трубе и др.).

5.2 Необходимо строго соблюдать следующий порядок подключения и отключения зарядного устройства:

 сначала вставить штеккер зарядного устройства в гнездо 6 измерительного блока, а затем вставить вилку зарядного устройства в сеть напряжением 220 В.

4

По окончании заряда вынуть вилку зарядного устройства из розетки сети, а затем отключить штекер зарядного устройства от измерительного блока.

При производстве измерения запрещается приближаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстоянии, меньше допускаемого по ПТБ и ПТЭ.

6 ПОВЕРКА ПРИБОРА

6.1 Поверка ИНЭП-50 осуществляется изготовителем на специальной высоковольтной поверочной установке при выпуске прибора.

6.2 Периодическая поверка ИНЭП-50 производиться центром испытаний и сертификации «Тест» в г. С.-Петербург.

6.3 Ориентировочную поверку прибора можно произвести в электрическом поле плоского конденсатора с размерами пластин 400 х 400 мм и расстоянием между ними не более 400 мм.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Температура окружающего воздуха, 0С                       10 + 40	7.2 Максимальная влажность воздуха, % при t + 30 0С            95	7.3 Атмосферное давление, мм рт. ст.                                          750 ± 200

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8.1 Диапазон измерения, кВ/м                                                 0,1  1000

8.2 Пределы измерения, кВ/м                                1, 10, 100, 1000, 10000

8.3 Основная приведенная погрешность, %                                          ± 7

8.4 Ток потребления, мА, не более                                                            1

8.5 Время непрерывной работы при полностью

заряженных аккумуляторах, ч, не менее                                                24

8.6 Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы:

8.6.1 Измерительный блок-сфера, мм                                                    85

8.6.2 Телескопическая штанга (ручка), мм                                          400

8.6.3 Масса прибора, кг                                                                          0,4

# 9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 Измерительный блок                                                                     1 шт.

9.2 Телескопическая штанга                                                               1 шт.

9.3 Зарядное устройство с соединительным проводом                    1 шт.

9.4 Руководство по эксплуатации                                                       1 экз

9.5.Чехол                                                                                               1 шт.

5

# Рисунок 1

# 2

# ПРИЛОЖЕНИЯ

(выписка из ГОСТ 12.1.002-84 и Санитарных норм № 297184)

Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля (ЭП) промышленной частоты 50 Гц для персонала, обслуживающего высоковольтные электроустановки, и для населения, проживающего вблизи ВЛ высокого напряжения или находящегося в зоне их влияния в СССР нормируются ГОСТом 12.1.002-84 и "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" № 2971-84, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

1 ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля (ЭП) промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах:

ПДУ воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.

Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.

Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.

При напряженности ЭП от 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 минут.

Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью от 3 до 20 кВ/м включительно вычисляется по формуле:

Т = (50/Е)  2, час,

где Т  допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, час.;

Е  максимальная напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.

2 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты № 2971-84, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

П Д У в кВ/м:

 внутри жилых зданий                                                                        0,5

 на территории зоны жилой застройки                                                1

 в ненаселенной местности (незастроенные места)                           15

 в труднодоступной местности                                                            20

 вне зоны жилой застройки                                                                   5

 на пересечении ВЛ с автомагистралью                                             10

Санитарной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность превышает 1 кВ/м.

7